黄梅县新开镇卫生院彩色多普勒超声诊断仪采购项目采购需求

- 一、项目基本情况

1.采购计划备案号：421127-2025-01797；

2.项目编号： E4201000184056319001；

3.项目名称： 黄梅县新开镇卫生院彩色多普勒超声诊断仪采购项目；

4.采购方式：公开招标；

5.预算金额：195万元；

6.最高限价：195万元（投标人的投标报价不得超过最高限价，投标报价应包含货物（设备）的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、检验、人员培训、税金等一切费用）；

7.采购需求：采购彩色多普勒超声诊断系统一套，详见招标文件第三章项目采购需求；

8.合同履行期限：合同签订之日起30个日历天交货，并完成所有设备的安装调试并验收合格后交付使用；

9.质保期：1年；

10.接受联合体投标：否；

11.是否可采购进口产品：否 ；

12.本项目（是/否）接受合同分包：否；

13.本项目（是/否）专门面向中小微企业：否 ；

- 14.符合条件的小微企业价格扣除优惠为：10%。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被列入失信被执行人、“重大税收违法失信主体”，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非面向中小企业采购。

- 投标人特定资格要求：

（1）医疗器械制造商：①企业法人营业执照（三证合一或五证合一的营业执照）（扫描件）、②法人委托书（扫描件）、被委托人身份证（扫描件）、③医疗器械生产企业许可证（扫描件）、④医疗器械注册证或医疗器械注册登记表（扫描件），国家另有规定的从其规定；

（2）医疗器械经销商：①企业法人营业执照（三证合一或五证合一的营业执照）（扫描件）、②法人委托书（扫描件）、被委托人身份证（扫描件）、③相应类别医疗器械经营许可证或相应类别医疗器械经营备案证（扫描件）、④医疗器械注册证或医疗器械注册登记表（扫描件），国家另有规定的从其规定。

- 三、采购需求

一、采购清单

| 设备名称 | 数量（套） | 单价限价 （万元） | 总价限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 195 | 195 | / |
| 质保期 | 壹年 |  |  |  |

备注:(投标报价含所有相关费用，如:劳务、管理、利润、税金、协调、运输、搬运、安装、售后服务以及所有的不定因素的风险等)。

二、质保期：壹年。

三、合同履行期限（交货期）：合同签订后30日历天。

四、付款方式：合同中约定。

五、主要技术规格及系统概述：

（一）用途说明

1.1.用途：用于成人心脏、儿童心脏、血管（外周、脑血管）、腹部、浅表器官等;并具备二维和实时三维经胸及经食管超声心动图成像技术，超声临床诊断应用和相关科研为主。

（二）物理规格及人机交互要求

2.1.显示器要求：≥23.8英寸高分辨率彩色液晶显示器，亮度可对比度通过预设可调，≥2个显示器关节支撑臂，显示器可以上下倾斜、左右旋转、前后移动，具有独立的显示器锁定装置（非关节臂锁定），可以更好的保护显示器，避免损坏。

2.2.触摸屏要求：≥15.6英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节（机身静止状态下，独立调节角度≥25度）。

★2.3.触摸屏支持手势控制（提供手势控制的证明图片），支持手写和带上橡胶手套触摸，支持触摸屏编辑（长按进行按钮添加、删除、或移动）。

2.4.操作面板具有独立调节功能（即电动上下升降、左右旋转），方便操作者进行操作。

2.5.探头接口数量≥5个（4个探头接口均为无针式接口且互通互用，一个挂口）。

★2.6.中央刹车和直行锁功能（提供机器图片）。

2.7.采用Windows 10操作系统，流畅使用体验，舒心安全保护。

2.8.可配置内置电池。

（三）系统成像技术

3.1.二维灰阶模式。

3.2.M型模式。

3.3.彩色M型模式。

3.4.解剖M型模式（≥3条取样线，360度自由旋转）。

3.5.彩色多普勒成像。

3.6.频谱多普勒成像，连续多普勒成像（要求线阵探头可支持连续多普勒成像）。

3.7.穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏双实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度。

3.8 .宽景拼接成像技术（非拓展成像）。

3.9支持二维宽景和能量宽景，具有红、蓝、绿三种彩色框及文字提示扫描速度过快、过慢或者正常。

★3.10宽景成像支持该机型所有线阵探头（提供证明图片）。

★3.11具有2种血管标记功能，一种为专业血管图谱编辑功能，可手动编辑图谱，直观显示病变的位置；一种为传统体表体位图标记（提供同一部位两种血管标记功能证明图片）。

（四）高级成像功能

4.1.常规造影成像

4.1.1.造影成像功能支持心脏探头、腹部探头、浅表探头。

4.1.2.支持实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换。

4.1.3.支持微血管造影增强功能。

4.1.4.支持低机械指数造影。

4.1.5.具有双计时器。

4.1.6.支持向后存储≥8分钟电影。

4.1.7.造影成像帧率：凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，帧率可达30帧/秒及以上，线阵探头4cm深度，帧率可50帧/秒及以上。

4.1.8.实时造影时，支持对组织灰阶图像进行标记，标记点同步映射到造影的图像上，便于观察。

4.2.心血管成像

4.2.1.支持颈动脉血流矢量分析技术。

4.2.1.1.支持用具有方向的箭头来描述血管内的血流动力学特征。

4.2.1.2.具备血流速度定量分析功能。

4.2.1.3.具备血管壁剪切应力的测量。

4.2.2.支持血管硬度定量分析功能，实时跟踪血管上下壁运动并显示血管壁的运动曲线，自动计算脉搏波速度以评估血管弹性。

★4.2.3.支持组织多普勒速度成像：具备组织速度成像、组织频谱成像、组织能量成像、组织M型成像四种模式并且在组织多普勒的同时支持解剖 M型和曲线解剖M型（附图），同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比（提供组织多普勒四种模式的证明图片）（曲线解剖M为选配）。

4.2.4.支持组织多普勒定量分析：支持运动追踪功能；同步显示≥8段心肌组织的运动速度，应变和应变率的曲线图。

4.2.5. 支持心肌二维斑点追踪技术。

4.2.5.1.支持心肌二维斑点追踪技术，对二维室壁运动斑点图像进行分析，自动追踪心脏组织运动，无角度依赖，快速高效的评估心肌运动。具有追踪向量图和参数曲线图数据包括速度、位移、应变及应变率。

4.2.5.2.支持冠脉牛眼图叠加评估，多参数定量分析。

4.2.5.3.支持无ECG条件下进行分析。

4.2.6.支持左心室造影。

（五）测量分析和报告

5.1.全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科。

5.2.支持射血分数自动测量技术，不需要连接心电图，并具有专门按键，对冻结的心脏图像，一次按键，机器自动识别左心室的舒张末期和收缩末期，并且以左右双幅图像显示，自动得出EF、SV等测量数值。

5.3.支持左房容量自动评估技术，自动识别四腔心或两腔心切面并描迹左房壁，计算左房容积大小和左房容积指数，评估左室舒张功能。

5.4. 支持舒张功能自动测量技术，自动进入 PW 和 TVD 模式，定位取样容积，并自动计算舒张功能评估常用参数 E/A, E/E’，极大简化工作流，高效准确地评估心脏舒张功能。

★5.5 .血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线（提供测量数值及分析评估曲线的证明图片）。

（六）电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

6.1.电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放。6.2.原始数据处理，最大可进行32项参数调节（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种）。

6.3.内置双硬盘设计（非外接，包括固态硬盘≥120GB和机械硬盘≥1TB），两个硬盘独立运行。

（七）系统技术参数及要求

7.1.二维灰阶模式。

7.1.1.最大显示深度:≥38cm。

7.1.2 .TGC: ≥8段。

7.1.3. LGC: ≥8段。

7.2.彩色多普勒成像。

7.2.1. 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等。

7.2.2. 取样框偏转: ≥±30度（线阵探头）。

7.2.3. 支持B/C 同宽。

7.3. 频谱多普勒模式。

7.3.1 .最大速度: ≥8.60m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）。

7.3.2 .最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）。

7.3.3. 取样容积: 0.5-30mm ，支持所有探头（提供0.5mm和30mm取样框的证明图片）。

7.3.4. 偏转角度: ≥±30度 （线阵探头）。

（八）连通性要求

8.1.支持网络连接。

8.2.支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台。

8.3. 通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等。

（九）探头规格

9.1. 探头配置：三把单晶体探头，探头频率（至少包含此范围）:

•单晶体相控阵探头：1.5-4.5MHZ；

•单晶线阵探头频率：2.5-11.0 MHz；

•单晶体凸阵探头频率：1.2-6.0 MHz。

（十）外设和附件及其他要求

10.1.耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度多级可调。

10.2.内置DICOM 3.0 标准输出接口。

10.3.内有一体化超声工作站。

10.4.系统主机内置≥1TB硬盘。