附件：

1.采购计划备案号：421182-2025-00337

2.项目编号：25CG

3.项目名称：武穴市经济开发区医院大楼购买空气洁净源设备

4.采购方式：竞争性磋商

5.预算金额：520000元

6.最高限价：520000元

7.采购需求：武穴市经济开发区医院大楼购买空气洁净源设备，详见第三章采购需求。

8.合同履行期限：签订合同之日起5日历天完成。

9.接受联合体磋商：是/否

供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应提供《中小微企业声明函》，否则将视为无效响应文件。

6.特定资格要求：（1）有效营业执照（含企业法人、事业法人、个体工商户等合法经营证明文件）；

（2）投标人必须符合医疗器械监督管理条例的规定，具有医疗器械经营备案凭证（二类医疗器械）；行政主管部门另有规定的从其规定;

（3）供应商自行出具无行贿犯罪记录承诺函（须加盖公章）。

第三章 项目采购需求

- 采购清单

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 要求/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武穴市经济开发区医院大楼购买空气洁净源设备 | 103 | 台 | 工业 | 无 |

- 技术要求

| 1、品名 | 洁净源发生器 |
| --- | --- |
| 2、用途 | 设备主要用于对室内的空气进行净化与消毒处理，保障诊疗环境空气质量符合医疗相关标准。 |
| 3、主要技术要求 | 3.1安装方式：壁挂安装； |
|  | 3.2 输入电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；工作温度：-10℃~40℃；工作湿度：≤90%；大气压力：86kPa~106kPa； |
|  | 3.3作用空间（m3）：≤100 m3 |
|  | 3.4 操控模式包含手动、自动模式（接受省级以上检测中心、行业权威实验室或国际认可实验室报告，或明确制造商自测数据结合现场验收验证的方式）“所有技术参数均为最低要求，供应商可提供更优配置，同等条件下优先评审”； |
|  | ★3.5 等离子体发生器和等离子体电极寿命≥40000小时（提供具备CMA、CNAS、ILAC-MRA等同等认可资质的第三方检测机构有效报告，或制造商自测报告+承诺书+现场验收实测数据，三者满足其一即可）； |
|  | 3.6 等离子体密度分布：1.32×10¹⁹m⁻³ -3.87×10¹⁹m⁻³（接受省级以上检测中心、行业权威实验室或国际认可实验室报告，或明确制造商自测数据结合现场验收验证的方式）“所有技术参数均为最低要求，供应商可提供更优配置，同等条件下优先评审”； |
|  | ★3.7等离子电压工作区≥-8KV（提供具备合法检测资质的第三方机构报告、制造商自测报告+承诺书+现场验收实测数据，三者满足其一即可）； |
|  | 3.8 臭氧残留量＜0.005mg/m³，符合《室内空气中臭氧卫生标准》（接受省级以上检测中心、行业权威实验室或国际认可实验室报告，或明确制造商自测数据结合现场验收验证的方式）“所有技术参数均为最低要求，供应商可提供更优配置，同等条件下优先评审”； |
|  | 3.9 消毒效果：设备持续工作 1 小时，可使 100m³ 房间空气中的自然菌的消亡率≥91%、60min/20m³ 空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.99%（接受省级以上检测中心、行业权威实验室或国际认可实验室报告，或明确制造商自测数据结合现场验收验证的方式）“所有技术参数均为最低要求，供应商可提供更优配置，同等条件下优先评审”； |
|  | 3.10 配置负氧离子功能：清新空气、消烟除尘，负氧离子发生浓度≥1.9×10⁸PCS/cm³（接受省级以上检测中心、行业权威实验室或国际认可实验室报告，或明确制造商自测数据结合现场验收验证的方式明）“所有技术参数均为最低要求，供应商可提供更优配置，同等条件下优先评审”； |
|  | 3.11独立风道消毒；风扇不少于两个。（提供产品结构证明） |

- 其他要求：

| 交货期 | 签订合同之日起5日历天完成 |
| --- | --- |
| 质保期/ 服务期 | 采购人验收合格之日起 1 年 |

四、付款方式：

具体支付方式由双方签订合同时约定。

- 五、执行的相关标准、规范

- 采购内容需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（包括但不限于医疗环境空气净化相关标准、医疗器械安全标准等）。

- 六、技术要求

采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全等需符合本章节第二条 “主要技术要求” 及相关国家、行业标准，确保设备在医疗环境中安全、稳定运行，满足空气净化消毒的核心需求。

- 七、商务要求

取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等需符合政府采购相关规定及双方约定。

- 八、采购标的的验收标准

按照本章节技术要求、执行标准规范及国家相关医疗设备验收规定执行，确保设备各项指标达标、功能正常，能满足武穴市经济开发区医院大楼空气净化消毒的实际需求。