附件：

1.采购计划备案号：421182-2025-00307

2.项目编号：25CG

3.项目名称：武穴市妇幼保健院购置热层析成像技术设备采购

4.采购方式：公开招标

5.预算金额：98万元

6.最高限价：98万元

7.采购需求：武穴市妇幼保健院购置热层析成像技术设，此项目包含货物的供应、生产、采购、运输、检验、安装、售后服务及培训等全部相关工作），详见招标文件第三章。

8.合同履行期限：签订合同之日起7日历天完成。

9.接受联合体投标：否

投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被列入失信被执行人、“重大税收违法失信主体”，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）政府采购促进中小企业发展政策；
（2）政府采购强制、优先采购节能产品政策；
（3）政府采购优先采购环保产品政策；
（4）政府采购支持监狱企业发展政策；
（5）政府采购支持残疾人福利性单位。

6、特定资格要求：

（1）有效营业执照（含企业法人、事业法人、个体工商户等合法经营证明文件）；

（2）供应商所投产品属于三类医疗器械的，投标供应商须具备《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》，供应商所投产品属于二类及以上医疗器械的，所投产品须具备《医疗器械注册证》，国家另有规定的从其规定。

以上资格要求为本次招标投标人应具备的基本条件，参加投标的投标人必须满足资格要求中对应的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

第三章 项目采购需求

- 采购清单

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 单位 | - 所属行业 | - 要求/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 热层析成像技术 | - 1 | - 套 | - 工业 | - / |

- 技术要求

1. 产品外观​ 1.1 便携式设计：设备整体便于移动和现场部署，满足医疗机构多场景使用需求。 1.2 计算机配置：屏幕尺寸≥14 英寸，操作系统支持 Windows 10 X64 及以上版本（含兼容版）。​ 1.3 云台：云台水平转动总角度≥24°（允许±2°误差），垂直转动总角度≥24°（允许±2°误差），转动平稳无卡顿，满足检测角度调节需求。​ 2. 探头参数​ 2.1 探头类型：非制冷焦平面红外探测器（含等效性能的同类型探测器）。​ 2.2 图像分辨率：≥640*512。​ 2.3 光谱响应波长范围：8~14㎛（支持该区间内的标准响应范围）。​ 2.4 工作距离：0.5m-2.5m，在此范围内可实现清晰成像。​ 2.5 温度分辨率（NETD）：≤0.08℃。​ 2.6 测温范围：28℃-42℃，覆盖人体检测常用温度区间。​ 2.7 测温准确度 (δ)：≤0.4℃。​ 2.8 温度测量重复性 (σ)：≤0.2℃。​ 2.9 调焦方式：支持电动或自动调焦，可通过设备面板、软件界面等方式操作，确保目标清晰成像。​ 3. 系统功能​ 3.1 病历资料管理功能​ 3.1.1 具备独立的病历资料管理模块，支持病人信息录入、查询、统计、修改等全流程管理，操作便捷。​ 3.1.2 可保存病历数≥10000 例，支持数据库扩容或外接存储设备扩展。​ 3.2 图像采集​ 3.2.1 探头管理：支持通过软件界面图标、快捷键等方式连接或断开探头，连接状态实时显示。​ 3.2.2 调焦功能：在 0.5m-2.5m 工作距离内，支持手动或自动焦距调整，确保目标成像清晰。​ 3.2.3 支持手动或自动温窗调节，可根据检测场景灵活设置。​ 3.2.4 支持单帧采集或多帧图像采集，多帧采集最小间隔时间≤1 秒。​ 3.2.5 角度取图：支持自动或手动对受检者进行多角度图像采集，角度覆盖满足临床检测需求。​ 3.3 形态学特征信息分析功能：支持血管显化、等温线分析和对比增强分析功能（含等效技术实现方式），可辅助临床观察。​ 3.4 图像温度参数分析功能​ 3.4.1 支持图像列表管理、图像标记及缩放处理，操作流畅。​ 3.4.2 支持点温、线温、面温分析：可显示图像任一点的温度及坐标；支持线段类感兴趣区域的最高温、最低温、平均温显示；支持圆形、矩形、多边形等面状感兴趣区域的最高温、最低温、平均温显示；分析过程中可通过直方图或同等效果图表展示温度点分布情况。​ 3.4.3 不对称分析功能：支持双侧乳腺温度不对称性对比分析。​ 3.5 温度 3D 功能：支持通过切面、等温线或其他等效方式，模拟显示人体热量分布情况，便于立体观察。​ 3.6 动态温度分析功能：支持选取人体表面 1-6 个检测点，持续分析 0.5~60min 内的温度变化，生成动态温度曲线图，数据记录准确。​ 3.7 曲线分析​ 3.7.1 支持选点分析、平均值分析和区域分析：​ 3.7.1.1 点分析：支持选取 1-7 个点进行温度分析。​ 3.7.1.2 平均分析：支持选取 4 个或 9 个点进行平均温度分析（或支持自定义同等数量检测点）。​ 3.7.1.3 区域分析：支持最小分析范围≤0.07cm² 的区域温度分析。​ 3.7.2 支持分析区域内体层 1-18 层的逐层热量显示（或支持同等精度的分层分析功能）。​ 3.7.3 支持显示各分析层数的对应深度信息，深度数据准确。​ 3.8 其它功能​ 3.8.1 检查报告单打印功能：支持报告单编辑、预览，可导出并保存为 PDF 或其他通用格式。​ 3.8.2 PACS 接口：支持与医疗机构 PACS 系统对接，兼容 DICOM 标准数据的上传和下载（支持 DICOM 3.0 及以上兼容版本）。​ 3.8.3 应用程序帮助功能：提供产品使用说明书（电子版或纸质版），支持软件操作流程查询、功能指引。​ 3.8.4 软件使用权限保护：具备用户身份验证功能，可通过加密狗、密码验证等安全方式实现权限管理，保障数据安全。​ 3.8.5 用户差错防御​ 3.8.5.1 对不完整、不准确的输入信息及不规范操作流程，具备明确的提示功能。 3.8.5.2 对曲线删除等关键操作，具备二次确认机制，防止误操作。​ 3.8.6 版权保护：通过合法合规的版权保护方式（含加密狗、软件授权等）防止盗版使用。​ 3.8.7 可靠性​ 3.8.7.1 支持数据库手动备份或自动备份功能。​ 3.8.7.2 软件异常关闭后，已保存数据不丢失，重新启动后可正常运行。​ 3.8.8 维护性：支持通过运行日志进行系统维护，日志需记录运行时间、操作记录、故障信息等关键内容。​ 4. 软件质量要求​ 符合 GB/T 25000.51-2016第5章要求（5.1.13~5.1.17、5.2.15~5.2.19、5.3.9~5.3.13 条款除外），提供相关检测报告或符合性声明。​

要求/备注说明

| 核心产品 | 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作与核心产品“相同〈或同一〉品牌”要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在采购清单要求/备注栏中标注。 |
| --- | --- |
| 节能产品 | 采购清单要求/备注栏中注明“节能产品”的标的，为强制采购节能产品。依据财库〔2019〕9号文的规定，应提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书。 |
| 进口产品 | 采购清单要求/备注栏中注明“进口产品”的标的。可使用进口产品参加磋商。 |
| 适宜中小企业提供 | 采购清单要求/备注栏中注明“适宜中小企业提供”的标的，应当按照竞争性磋商文件要求全部或部分由联合体提供或进行合同分包。 |
| 合同分包 | 采购清单要求/备注栏中未注明“允许分包”的标的，不得合同分包。 |

其他要求：

| 交货期 | 合同签订之日起 7 个日历天 |
| --- | --- |
| 质保期/ 服务期 | 采购人验收合格之日起 1 年 |

- 三、项目概述

采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求。

- 四、执行的相关标准、规范

采购内容需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。