附件：

1.采购计划备案号：421182-2025-00305

2.项目编号：25CG

3.项目名称：武穴市妇幼保健院购置腹腔镜设备采购

4.采购方式：公开招标

5.预算金额：103万元

6.最高限价：100.94万元

7.采购需求：武穴市妇幼保健院购置腹腔镜设备，此项目包含货物的供应、生产、采购、运输、检验、安装、售后服务及培训等全部相关工作），详见招标文件第三章。

8.合同履行期限：签订合同之日起7日历天完成。

9.接受联合体投标：否

投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被列入失信被执行人、“重大税收违法失信主体”，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）政府采购促进中小企业发展政策；
（2）政府采购强制、优先采购节能产品政策；
（3）政府采购优先采购环保产品政策；
（4）政府采购支持监狱企业发展政策；
（5）政府采购支持残疾人福利性单位。

6、特定资格要求：

（1）有效营业执照（含企业法人、事业法人、个体工商户等合法经营证明文件）；

（2）供应商所投产品属于三类医疗器械的，投标供应商须具备《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》，供应商所投产品属于二类及以上医疗器械的，所投产品须具备《医疗器械注册证》，国家另有规定的从其规定。

以上资格要求为本次招标投标人应具备的基本条件，参加投标的投标人必须满足资格要求中对应的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

第三章 项目采购需求

- 采购清单

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 单位 | - 所属行业 | - 要求/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 腹腔镜 | - 1 | - 台 | - 工业 | - / |

- 技术要求

一、4K 内窥镜摄像系统 - 支持 BT.2020、BT.709 等主流色域标准，满足临床图像色彩还原需求； - 主机电击防护安全等级不低于 CF 型，符合医用电气安全标准； - 具备白平衡、图像冻结、截图、录像、场景模式、曝光调节、图像翻转 / 放大 / 增强等基础菜单控制功能，支持临床操作便捷性； - 提供≥3 种图像色彩模式调节选项，可适配不同手术场景需求； - 整机设计使用寿命≥10 年，核心部件（主机、摄像头、光源）提供相应质保承诺； - 支持≥3 种菜单调用 / 系统控制方式，至少包含键盘、摄像头按键、主机面板，满足医师操作习惯； - 主机支持 4K 视频输出分辨率（4096×2160P、3840×2160P）及全高清视频输出分辨率（1920×1080P），输出接口兼容行业通用标准； - 曝光模式支持自动 / 手动切换，曝光亮度调节区间≥11 级，可精准适配手术视野亮度需求； - 具备图像增益控制及多维度调节功能（含 R 增益、B 增益、降噪、亮度、饱和度、对比度、锐度等），保障图像质量优化； - 预设≥10 种场景模式，包括但不限于胸腹腔镜、关节镜、宫腔镜、膀胱镜、纤维镜、耳鼻喉镜、神经外科、标准模式、自定义模式，覆盖主流临床应用场景； - 支持≥6 路全画面视频同步输出，满足手术室多终端显示需求； - 支持原生 4K（3840×2160）及全高清（1920×1080）分辨率刻录，兼容 H.265、H.264 编码格式及 BT.2020、BT.709 色彩空间，适配不同播放设备； - 具备去摩尔纹功能，提供≥3 种调节模式，减少图像干扰； - 配置 USB 接口≥4 个，支持数据传输及外接设备扩展。 二、4K 内窥镜摄像头 - 配备控制按键≥4 个，支持≥8 种按键功能自定义，适配医师操作习惯； - “支持连续光学变焦，变焦比不低于2倍，焦距调节范围覆盖广角至近焦视野，确保术中清晰成像”； - 图像水平分辨率≥2100 线、垂直分辨率≥2000 线，保障高清成像质量； - 图像相对畸变≤1%，静态图像宽容度≥490，还原真实手术视野； - 最低照度≤0.3Lux，具备高感光灵敏度，适配低光照手术场景； - 具备去雾功能，通过算法有效减少烟雾、水雾对图像的干扰； - 支持血管增强功能，提升血管辨识度，辅助临床精准操作； - 具备智能光源联动功能，可全自动调节光源亮度，无需手动干预； - 支持电子放大功能，放大倍数 1-16 倍（≥9 档可调），满足精细操作观察需求； - 采用人体工学防误触设计，重量≤215g，减轻医师握持疲劳； - 手持部位温升≤10℃，保障长时间握持舒适性； - “支持高水平消毒方式，可耐受至少500次重复消毒处理，符合《医疗机构消毒技术规范》要求，兼容低温等离子、高温高压或其他经认证的灭菌工艺”。 三、LED 冷光源 - 设计使用寿命≥10 年，核心发光部件使用寿命≥60000 小时，提供质保承诺； - 电击防护等级不低于 CF 型，符合医用安全标准； - 色温区间 5500K±1000K，输出总光通量≥1200lm，显色指数≥89%，保障色彩还原度； - 红外截止性能≤4mW/lm，减少红外辐射对人体组织的影响； - 支持光源联动调节功能，可全自动适配手术视野亮度需求； - 具备导光束插入自动检测功能及光源寿命提示功能，便于设备维护。 四、32 寸 4K 医用显示器 - 采用 32 英寸医用液晶面板，支持 3840×2160 分辨率，符合医用显示标准，具备防眩光、高对比度特性，保障手术视野清晰呈现。 五、导光束 - 长度≥3000mm，有效芯径≥4.0mm，透光率高，适配手术操作范围需求。 六、医用台车 - 配备监视器挂臂，挂臂具备三关节调节功能，支持 360° 旋转及高度可调，满足手术室不同观察角度需求； - 台车结构稳定，承重能力适配整套设备，具备线缆收纳设计，便于移动及摆放。 七、气腹机 - 采用≥7 英寸触控屏设计，支持流量、压力调节，配备防误触功能键； - 电击防护等级不低于 CF 型，符合医用安全标准； - 流量调节精度≤0.1L/min，压力调节范围 1mmHg-30mmHg，压力调节精度≤1mmHg； - 具备恒温加热功能，输出气体温度恒定为 37℃±1℃； - 配备开机自检、过压报警、过压释放功能，以及进气过滤、液体检测预警功能； - 具备双重安全保护设计（压力传感器双备份 + 电子低压安全阀）。 八、腹腔镜 - 30° 视角 4K 腹腔镜，直径 10mm，长度≥330mm，光学性能稳定，兼容整套摄像系统。

要求/备注说明

| 核心产品 | 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作与核心产品“相同〈或同一〉品牌”要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在采购清单要求/备注栏中标注。 |
| --- | --- |
| 节能产品 | 采购清单要求/备注栏中注明“节能产品”的标的，为强制采购节能产品。依据财库〔2019〕9号文的规定，应提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书。 |
| 进口产品 | 采购清单要求/备注栏中注明“进口产品”的标的。可使用进口产品参加磋商。 |
| 适宜中小企业提供 | 采购清单要求/备注栏中注明“适宜中小企业提供”的标的，应当按照竞争性磋商文件要求全部或部分由联合体提供或进行合同分包。 |
| 合同分包 | 采购清单要求/备注栏中未注明“允许分包”的标的，不得合同分包。 |

其他要求：

| 交货期 | 合同签订之日起 7 个日历天 |
| --- | --- |
| 质保期/ 服务期 | 采购人验收合格之日起 1 年 |

- 三、项目概述

采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求。

- 四、执行的相关标准、规范

采购内容需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。